
様式第１号
一般競争入札参加資格確認申請書

令和８年　　月　　日

　茨城県知事　大井川　和彦　殿

（原子力安全対策課扱い）
　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(所在地,　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和８年１０月２２日付けで公告のあった下記の物品調達に係る一般競争入札に参加したいので、入札に参加する資格等の確認について、確認資料を添えて申請します。

　なお、申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

　１　入札公告のあった調達物品名

　　　低バックグラウンド液体シンチレーションカウンターシステム１式
　

　２　物品調達等競争入札参加有資格者登録番号　　№

　３　添付書類
　（１）入札物品の仕様書
　（２）購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類
様式第２号
入 札 物 品の 仕 様 書
	
	
	入札公告又は入札説明書等で指定する調達物品の仕様
	
	
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様
	

	物品名
	低バックグラウンド液体シンチレーションカウンターシステム１式

	機　種
	１　機器構成及び数量
（１）システム本体　　　　　　　　１式

　（２）付属品　　　　　　　　　　　１式

参考機種：アロカ(株)　 LSC-LB8

	

	仕様等
	２　機器性能

（1） バックグラウンド　　　トリチウムで3.5カウント/min以下

（2） 計数効率　　　　　　　トリチウムで25%以上（100mLバイアルで含水率40%サンプル使用時）炭素14で90%以上（日本アイソトープ協会製　アンチクエンチングスタンダード（20mL）使用時）

（3） FM値　　　　　　 　　　285,000以上

（4） 検出限界　　　　　　　（１）～（３）の条件及び試料測定時間 1440分において、トリチウムで0.4Bq/L以下であること。

（5） 使用条件

　　ア　電源　AC100V　50/60Hz

　　イ　使用温度範囲　+5℃～+30℃

　　ウ　使用湿度範囲　30～80％RH（結露していないこと）

３　仕様

　（１）システム本体

　　　ア　装置

(1) 外形寸法　W130×D80×H170cm程度

(2) 質量　850kg程度以下

(3) サンプル容器　100mLバイアル、20mLバイアルが測定可能なこと

(4) サンプルチェンジャー　コンベア方式、24本以上のサンプルを設置できること

(5) クーラー　本体内蔵

(6) 分析方式　4,000chマルチチャンネルアナライザーの自動ゲイン切り替えによる高分解能スペクトル分析トリチウム、炭素14、トリチウム＋炭素14について分析可能であること

(7) 分析ウィンドウ　３ウィンドウ（Single、Double、Triple）

(8) クエンチング補正　レベルメソッド法（ESCR、SCCR）

(9) 表示部　12インチカラータッチパネルディスプレイ以上

　　　　　　　日本語表記できること

(10) 測定条件　10通り以上の測定条件を設定できること

　　　　　①　測定時間　0.1～9,999.9min

　　　　　②　計数容量　1～9,999,999カウント

　　　　　③　リピート回数　20回以上

　　　　　④　サイクル回数　20サイクル以
　　　　　　　上

(11) 外部出力　RS-232C、LAN、USB、プリンタ

　　　　　　　測定結果をUSBメモリにて電子データで取り出しできること

(12) 機能　静電気除去機能

　　　　　　　補正曲線の自動作成検定機能

　　　　　　　検出限界計算機能

　　　　　　　スペクトル表示機能

　　　　　　　半減期補正機能

　　　　　　　サンプルの異常チェック機能

(13) 停電対策　システムにニッケル水素電池等の蓄電機能を内蔵し、電源供給が断たれた場合には、内蔵電池によりシステムをシャットダウンすること。また、復電後はシステムを自動的に復帰させ、停電時の測定状態から自動的に測定を再開できること。

(14) 耐震措置　耐震クラスＳを満たすこと。また、その根拠となる資料（耐震計算書）を提出すること。
　　　イ　測定結果印刷用プリンタ

(1) 印刷方式　レーザープリンター

(2) 用紙サイズ　A4

(3) 外形寸法　W400mm×D400mm×H300mm程度以下（使用時）

(4) 質量　14kg程度以下

(5) 耐震措置　適切な耐震措置（耐震ジェル等）を講ずること
(6) その他　既設専用の架台（W510×D440×H700mm）に設置できること

　（２）付属品

　　　ア　標準試料（RI規制法で定めるRI濃度限度以下であること）

①100mLテフロン容器トリチウムクエンチング試料（標準試料10種＋BG1種）　１式
②20mL炭素14クエンチング試料（標準試料10種＋BG1種）　１式
③チェックサンプル（３本組；BG、トリチウム、炭素14） １式

※試料作製に必要なシンチレーターは県より支給する。

４　現地調整

　　環境放射線監視センターにて、３（２）のクエンチング試料を使用し、トリチウム、炭素14及びトリチウム＋炭素14用のクエンチング曲線を作成し、実試料が測定できるようにすること。

また、指定する測定条件を登録すること。


	


※　指定する調達物品の仕様と納入しようとする物品の仕様は、対比させ記入すること。
※　仕様、その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること
アフターサービス・メンテナンス体制証明書
令和　　年　　月　　日
　　　茨城県知事　大井川　和彦　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　 在 　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和８年１０月２２日付けで公告に示された調達物品については、下記のとおり迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明いたします。
記
	


　　※　部門ごとに所在地、電話番号を記入すること

