　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙1

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和８年10月１日付けで公告のあった下記の物品調達に係る一般競争入札に参加したいので、入札に参加する資格等の確認について、確認資料を添えて申請します。

　なお、申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　入札公告のあった調達物品名

　　機器（自動滴定装置、超純水製造装置）１式
２　物品調達等競争入札参加有資格者登録番号

　　　No.

３　茨城県内に所在する支店等の所在地及び名称
（申請者の所在地が茨城県内である場合を除く）

　　　所在地

　　　名　称

４　添付書類

（１）一般競争入札参加資格確認に係る申立て書（別紙2）

（２）物品納入証明書（別紙3）

（３）アフターサービス・メンテナンス体制証明書（別紙4）
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一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 に 係 る 申 立 て 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、一般競争入札の確認申請にあたり、次のとおりであることを申立てます。

１　地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していません。

２　地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受け
　ていません。

３　会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申
　立てをしていません。

４　茨城県暴力団排除条例第2条1号から同条第3号に規定する者ではありません。
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物　品　納　入　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和８年10月１日付けで公告に示された物品調達の規格（仕様）に適合した物品及び数量を、下記のとおり納入期限内に納入することを証明いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　納入物品及び数量

　　機器（自動滴定装置、超純水製造装置）１式

２　納入期限

　　令和９年３月25日（木）

３　納入場所

　　茨城県神栖市北浜9

　　茨城県鹿島下水道事務所
４　納入物品の仕様

　　別表のとおり
（別表）

入　札　物　品　の　仕　様　書

	機器（自動滴定装置、超純水製造装置）１式

	自動滴定装置

	参考機種
	入札物品（納入しようとする物品）機種

	・東亜ディーケーケー株式会社
　本体AUT-801＋ターンテーブルTTT-710
・株式会社HIRANUMA
本体COM-A19＋自動サイクラC1712
	メーカー

・

商品名等

・

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	自動滴定装置本体

・測定項目は酸消費量（pH4.8、pH8.3）。
・測定方法は、JIS K 0102-1　15.1、15.2に準拠していること。
・測定範囲
pH：0～14
mV：0～±2000 mV

温度：0.0～40.0 ℃
・pH校正は、2点以上で実施すること。
・装置の表示部分は、モノクロまたはカラー液晶であること。
・プリンター（内臓又は外付け）があること。
・外形寸法（装置全体）：
幅1000 ㎜×奥行600 ㎜以内
	□測定項目は酸消費量（pH4.8、pH8.3）
□測定方法は、JIS K 0102-1　15.1、15.2に準拠していること。
□測定範囲
pH：0～14
mV：0～±2000 mV

温度：0.0～40.0 ℃
□pH校正は、2点以上で実施すること。
□装置の表示部分は、モノクロまたはカラー液晶であること。
□プリンター（内臓又は外付け）があること。
□外形寸法（装置全体）：
幅1000 ㎜×奥行600 ㎜以内

	自動ビュレット
・シリンジは20 mLシリンジであること。
・繰り返し性が±0.01 mL以内であること。
	□シリンジは20 mLシリンジであること。
□繰り返し性が±0.01 mL以内であること。

	ターンテーブル又はサンプルチェンジャー
・検体数は12 検体以上セットできること。
・撹拌方法はマグネチックスターラー方式であること。
・検出部を純水で洗浄できること。
・付属品として、滴定装置本体と連動させる接続ケーブルがあること。

	□検体数は12 検体以上セットできること。
□撹拌方法はマグネチックスターラー方式であること。
□検出部を純水で洗浄できること。
□付属品として、滴定装置本体と連動させる接続ケーブルがあること。


	その他の条件
・使用するために必要な物品、保守点検に必要な部品および工具がある場合は付属すること。
	□使用するために必要な物品、保守点検に必要な部品および工具がある場合は付属すること。


※　入札物品の仕様については、確認のうえ、□にチェックまたは○を記入すること。
※　仕様、その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること。
	機器（自動滴定装置、超純水製造装置）１式

	超純水製造装置

	参考機種
	入札物品（納入しようとする物品）機種

	・アドバンテック東洋株式会社
　RFU665DA
・メルク株式会社
　Milli-Q EQ7000 Remote
	メーカー

・

商品名等

・

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	超純水製造装置本体

・水質
　比抵抗：18.2MΩ・cm
　TOC：5ppb（µg/L）以下

・超純水を精製する際、UV殺菌及びろ過を行うこと。
・最大採水流量は、2L/min以上であること。
・超純水製造に利用する供給原水は、既設の蒸留水製造装置（アドバンテック東洋株式会社　蒸留水製造装置 RFD342ND）により製造した蒸留水であること。
・有機分解用UVランプを付けること。
・装置内部にTOC計または、TOCモニターが搭載されていること。
・外形寸法：W320mm×D630mm×H780mm以内
・重量：30kg以内
・電源はAC100V単相15A以下であり、装置に電源プラグが付いていない場合は、コンセントに合う電源プラグを付けること。
・本体に接続するリモートディスペンサーを付属すること。
・架台（高さ800mm以上1100mm以内）を設置すること。
	□水質
　比抵抗：18.2MΩ・cm
　TOC：5ppb（µg/L）以下
□超純水を精製する際、UV殺菌及びろ過を行うこと。
□最大採水流量は、2L/min以上であること。
□超純水製造に利用する供給原水は、既設の蒸留水製造装置（アドバンテック東洋株式会社　蒸留水製造装置 RFD342ND）により製造した蒸留水であること。
□有機分解用UVランプを付けること。
□装置内部にTOC計または、TOCモニターが搭載されていること。
□外形寸法：W320mm×D630mm×H780mm以内
□重量：30kg以内
□電源はAC100V単相15A以下であり、装置に電源プラグが付いていない場合は、コンセントに合う電源プラグを付けること。
□本体に接続するリモートディスペンサーを付属すること。
□架台（高さ800mm以上1100mm以内）を設置すること。

	その他の条件
・排水が必要な場合は、設置場所から約1.5mの位置にある排水口へ排水管の設置作業を行うこと。
・使用するために必要な物品、保守点検に必要な部品および工具がある場合は付属すること。
	□排水が必要な場合は、設置場所から約1.5mの位置にある排水口へ排水管の設置作業を行うこと。
□使用するために必要な物品、保守点検に必要な部品および工具がある場合は付属すること。


※　入札物品の仕様については、確認のうえ、□にチェックまたは○を記入すること。

※　仕様、その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること。
別紙4

アフターサービス・メンテナンス体制証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　令和８年10月１日付けで公告に示された調達物品については、下記のとおり迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

	


　※　部門ごとに所在地、電話番号を記入すること
