　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙1

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和８年10月１日付けで公告のあった下記の物品調達に係る一般競争入札に参加したいので、入札に参加する資格等の確認について、確認資料を添えて申請します。

　なお、申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　入札公告のあった調達物品名

　　試料保存庫等　　　　　１式
２　物品調達等競争入札参加有資格者登録番号

　　　No.

３　茨城県内に所在する支店等の所在地及び名称
（申請者の所在地が茨城県内である場合を除く）

　　　所在地

　　　名　称

４　添付書類

（１）一般競争入札参加資格確認に係る申立て書（別紙2）

（２）物品納入証明書（別紙3）

（３）アフターサービス・メンテナンス体制証明書（別紙4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙2

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 に 係 る 申 立 て 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、一般競争入札の確認申請にあたり、次のとおりであることを申立てます。

１　地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していません。

２　地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受け
　ていません。

３　会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申
　立てをしていません。

４　茨城県暴力団排除条例第2条1号から同条第3号に規定する者ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙3

物　品　納　入　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和８年10月１日付けで公告に示された物品調達の規格（仕様）に適合した物品及び数量を、下記のとおり納入期限内に納入することを証明いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　納入物品及び数量

　　試料保存庫等　　　　１式
２　納入期限

　　令和９年３月25日（木）

３　納入場所

　　茨城県神栖市北浜9

　　茨城県鹿島下水道事務所
４　納入物品の仕様

　　別表のとおり
（別表１）

入　札　物　品　の　仕　様　書

	参考機種
	入札物品（納入しようとする物品）機種

	○試料保存庫

・ホシザキ株式会社　MR-180B　

・大和冷機工業株式会社　72M5
○製氷機

・ホシザキ株式会社　IM-25P
・大和冷機工業株式会社　DRI-25LME1
・ガリレイ株式会社　FIC-25KTX1
○クロマトチャンバー
・日本フリーザー　MC-30EC
・ホシザキ株式会社　RS-180B3

○電気伝導率計
・堀場製作所　DS-72
・東亜DKK　CM-42X
	○試料保存庫

メーカー（　　　）
商品名等（　　　）
○製氷機
メーカー（　　　）
商品名等（　　　）

○クロマトチャンバー
メーカー（　　　）
商品名等（　　　）
○電気伝導率計
メーカー（　　　）
商品名等（　　　）


	試料保存庫

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	・外形は(幅)1,850㎜×(奥行き)1,000㎜×(高さ)2,200㎜以下であること。
・内形は(幅)1,600㎜×(奥行き)700㎜×(高さ)1,390㎜以上であること。
・扉の開口部は、全て750㎜以上であること。
・外装は耐腐食性の材質であること。
・0℃～10℃の範囲で温度一定制御ができること。
・単相100V、AC電源50Hzで正常に動作すること。
・冷蔵部は遮光状態が保てる構造であること。
・霜取り機能を有すること
・高さが調整可能な棚板により庫内を4段以上に仕切れること。
・庫内を4段以上に仕切るためのローラー式棚板を付属すること。

･自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属すること。
	□外形は(幅)1,850㎜×(奥行き)1,000㎜×(高さ)2,200㎜以下である。
□内形は(幅)1,600㎜×(奥行き)700㎜×(高さ)1,390㎜以上である。
□扉の開口部は、全て750㎜以上である。
□外装は耐腐食性の材質である。
□0℃～10℃の範囲で温度一定制御ができる。
□単相100V、AC電源50Hzで正常に動作する。
□冷蔵部は遮光状態が保てる構造である。
□霜取り機能を有する。
□高さが調整可能な棚板により庫内を4段以上に仕切れる。
□庫内を4段以上に仕切るためのローラー式棚板を付属する。
□自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属すること。


	製氷機

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	・外形は幅400㎜×奥行き460㎜×高さ810㎜以下であること。
・製氷能力が気温30℃水温25℃の条件で19kg/日以上であること。
・貯氷量が自然落下時で8kg、最大量で13kg以上であること。
・単相100V、AC電源周波数50Hzで正常に作動すること。
・安定した製氷能力を確保するため、遊離残留塩素の除去率が80％以上の能力を有するとともに、赤さびなどの夾雑物の除去能力を有する水道水用のろ過装置を付属すること。
・使用するために必要な物品は全て付属すること。
･自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属すること。
	□外形は幅400㎜×奥行き460㎜×高さ810㎜以下である。
□製氷能力が気温30℃水温25℃の条件で19kg/日以上である。
□貯氷量が自然落下時で8kg、最大量で13kg以上である。
□単相100V、AC電源周波数50Hzで正常に作動する。
□安定した製氷能力を確保するため、遊離残留塩素の除去率が80％以上の能力を有するとともに、赤さびなどの夾雑物の除去能力を有する水道水用のろ過装置を付属する。
□使用するために必要な物品は全て付属する。
□自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属する。



※　入札物品の仕様については，確認のうえ，□にチェックまたは○を記入すること。

※　仕様，その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること。
	クロマトチャンバー

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	・外形が幅2,000 ㎜×奥行き1,000 ㎜×高さ2,000 ㎜以下であること。
・内容量が1,200L以上であること。
・＋3 ℃～＋10 ℃の範囲で一定の温度設定・制御ができること。
･装置内部全体を4段以上に仕切れ、それに対応した棚板を付属すること。
・装置に過温防止、過電流遮断の保安機能を有すること。

･自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属すること。
	□外形が幅2,000 ㎜×奥行き1,000 ㎜×高さ2,000 ㎜以下である。
□内容量が1,200L以上である。
□＋3 ℃～＋10 ℃の範囲で一定の温度設定・制御ができる。
□装置内部全体を4段以上に仕切れ、それに対応した棚板を付属する。
□装置に過温防止、過電流遮断の保安機能を有する。
□自主点検において、保守点検に必要な部品および工具があれば１式を付属する。



※　入札物品の仕様については，確認のうえ，□にチェックまたは○を記入すること。

※　仕様，その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること。
	電気伝導率計

	仕様書等で指定する調達物品の仕様
	入札物品（納入しようとする物品）の仕様

	【指示部】
・卓上型であること。
・電気伝導率を測定できること。
・測定方式が交流2電極法であること。
・表示範囲は0.0 mS/㎝～50 mS/㎝ 以上であること。
・繰返性が±0.5 %FS以内であること。
・表示はモノクロまたはカラー液晶であること。
･電極スタンドを付属していること。
･測定結果の印字、印刷機能を有すること。（オプションによる外部接続のプリンター対応の場合は、そのプリンターを付属すること。）
【検出部】
・電極は浸せき形であること。
・0～60 ℃の範囲で測定できること。
・測定範囲は0.1 mS/㎝～50 mS/㎝以上であること。
･保守点検に必要な部品および工具１式を付属すること。
	【指示部】
□卓上型である。
□電気伝導率を測定できる。
□測定方式が交流2電極法である。
□表示範囲は0.0 mS/㎝～50 mS/㎝ 以上である。
□繰返性が±0.5 %FS以内であること。
□表示はモノクロまたはカラー液晶である。
□電極スタンドを付属している。
□測定結果の印字、印刷機能を有する。（オプションによる外部接続のプリンター対応の場合は、そのプリンターを付属する。）
【検出部】
□電極は浸せき形である。
□0～60 ℃の範囲で測定できる。
□測定範囲は0.1 mS/㎝～50 mS/㎝以上である。
□保守点検に必要な部品および工具１式を付属すること。


※　入札物品の仕様については，確認のうえ，□にチェックまたは○を記入すること。

※　仕様，その他について参考となる資料（カタログ及び図面等）を添付すること。
別紙4

アフターサービス・メンテナンス体制証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　茨城県鹿島下水道事務所長　殿

　　　　　　　　　　　　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　令和８年10月１日付けで公告に示された調達物品については、下記のとおり迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

	


　※　部門ごとに所在地、電話番号を記入すること
